气相色谱质谱联用仪采购

竞争性磋商文件

项目编号：SZGX2021034-SZHG-010

采购人：中华人民共和国深圳海关缉私局

确认日期：2021年6月18日

深圳市国信招标有限公司

2021年6月

目录

第一部分  供应商须知	6

一、适用范围	7

二、关于采购文件	7

三、关于供应商	7

四、关于响应文件	7

五、关于投标保证金	9

六、投标报价	9

七、关于磋商	9

八、关于成交结果公示	9

九、关于无效标情况	10

十、关于代理服务费	10

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定	10

十二、关于监狱企业投标的特殊规定	11

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	11

第二部分  项目需求	13

第三部分  合同范本	22

第四部分  评标方法和标准	30

第五部分  附件	36

附件1 投标书	37

附件2 开标一览表	38

附件3 供应商基本情况表	39

附件4 供应商资格证明文件	40

附件5 项目负责人和售后服务人员情况表	43

附件6 同类项目成功案例一览表	43

附件7 货物说明一览表	43

附件8 分项报价清单	44

附件9 商务指标响应一览表	45

附件10 技术指标响应一览表	49

附件11 技术响应方案	54

附件12 残疾人福利性单位声明函	54

附件13 监狱企业声明函	55

附件14 保密承诺书	55

附件15 廉政承诺书	56

附件16 最终报价及承诺一览表	57

竞争性磋商邀请函

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2021034-SZGH-010。

2．项目名称：气相色谱质谱联用仪采购

3．采购方式：竞争性磋商。

4．预算金额：人民币柒拾万元整（¥700,000.00元）。

5．最高限价：人民币柒拾万元整（¥700,000.00元）。

6．采购需求：详见采购文件第四章“项目需求”。

7．合同履行期限：合同签订之日起30日历日内完成供货及安装调试。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．供应商必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位。

2．供应商必须是符合工信部联企业〔2011〕300号文中小企业划型标准规定的中小企业。

3．供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4. 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5．本项目接受供应商选用进口产品参与投标，不接受分包、转包。

三、获取采购文件

时间：2021年6月21日至2021年6月25日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取采购文件，供应商可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1．营业执照（或法人证书或登记证书）复印件。

2．《中小企业声明函》（格式见采购文件附件）

3．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：由供应商自行出具并加盖公章，格式见采购文件附件）。

4．信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

5．法定代表人证明书原件（格式见采购文件附件）。

6．法定代表人授权委托书原件（格式见采购文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），采购文件售后不退。供应商应提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

账户名称：深圳市国信招标有限公司

账    号：7441310182600057811

四、响应文件提交

截止时间：2021年6月30日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司评标室。

五、开启

时间： 2021年6月30日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商要求对采购文件进行澄清的，应在2021年6月28日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com。

3．供应商有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

4．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目磋商；为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳海关缉私局

地址：深圳市罗湖区和平路1087号

联系人：刘先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系方式：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2021年6月18日

# 供应商须知

本采购文件中凡标有“★”的指标为不可偏离指标，供应商必须响应并完全满足要求。否则将导致其投标无效。

## 一、适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所叙述项目的采购。

## 二、关于采购文件

1．在递交响应文件截止日期前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改采购文件，为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止日期，澄清或修改的内容将以网上公告的形式发布，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

2．采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

## 三、关于供应商

1．供应商须提供资格证明文件（详见附件）。

2．供应商必须由法定代表人或其委托代理人参加磋商会议，在磋商过程中接受评审专家提出的质询，并予以解答。

## 四、关于响应文件

1．响应文件的组成及内容：

1）商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）供应商基本情况表（格式见附件3）；

e）供应商资格证明文件（格式见附件4）；

f）项目负责人和售后服务人员情况表(格式见附件5)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件6)；

h）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

i）售后服务方案（格式见附件11）

j）残疾人福利性单位声明函（格式见附件12，选用）

k）监狱企业声明函（格式见附件13，选用）

l）保密承诺书（格式见附件14）

m）廉政承诺书（格式见附件15）

n）供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

2）技术标应包括：

a）技术标目录

b）技术响应方案（设备选型、产品介绍等，格式自拟）

c）货物说明一览表(格式见附件7)；

d）分项报价清单(格式见附件8)；

e）技术指标响应一览表（格式见附件10）；

f）供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

3）电子响应文件

包含响应文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档）。

4）本项目不接受替代方案。

5）响应文件的数量

响应文件应由纸质文件、电子文件组成，纸质文件数量：正本1份、副本3份，电子文件1份（光盘或U盘）。

2．响应文件的编写

1）供应商必须对采购文件的每一项要求给予实质性的响应，否则其响应文件将被拒绝。

2）供应商对采购文件的每一项要求的响应必须是唯一的，否则视为不响应。

3）响应文件和来往函件用中文书写。

4）计量单位应使用国际单位。

5）投标报价必须是人民币报价。若单价与总价不一致，应以单价为准。

3．响应文件的签署和印刷规定

1）响应文件须由法定代表人或其委托代理人签署。

2）响应文件正本须打印，除签名外必须是印刷形式。若有修改须由法定代表人或委托代理人签署。副本可采用正本的复印件。

3）电报、电话、传真、电子邮件形式的投标不予接收。

4．响应文件的装订、密封和标记

1）响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、及“正本”（或“副本”）字样。正本和副本内容有差异时，以正本为准。供应商应在响应文件首页附目录。

2）为方便专家评标，响应文件应标注统一的页码。

3）响应文件（正本、副本、电子文件）必须采用不透明材料密封包装，封装袋封口处加盖公章，并标注项目名称、项目编号、供应商名称。

5．响应文件的递交

1）供应商将响应文件按上述规定进行密封和标记后，按采购文件注明的地址在递交响应文件截止时间之前提交至代理机构。

2）代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后收到的响应文件。

3）响应文件不予退还（供应商在递交响应文件截至时间之前撤回的除外）。

6．响应文件的有效期

自响应文件递交截止之日起90日历日。

## 五、关于投标保证金

1．根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币壹万肆仟元整（¥14,000.00）。

2．投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

3．供应商须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2021034

4．未按规定提交投标保证金的应答，将被视为无效应答。

5．成交供应商的投标保证金在向代理机构提供合同扫描件或复印件后5工作日内无息退还，未成交供应商在成交结果公示后5工作日内无息退还。

6．下列情况之一发生，投标保证金将不予退回：

1）供应商已递交响应文件，并在响应文件递交截止时间之后撤回其响应文件的；

2）成交结果发出后，成交供应商不按成交结果签订合同，视为放弃成交资格的；

3）在投标期间用不正当手段影响成交结果的；

4）供应商提供虚假文件导致响应文件无效的。

## 六、投标报价

详见项目要求。

## 七、关于磋商

1．磋商工作由磋商小组负责，经评审后推荐成交候选人。

2．在磋商期间，供应商不得进行影响磋商结果的活动。

3．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因。

## 八、关于成交结果公示

1．成交候选人经采购人确定后，即进行成交结果公示，公示有效期为自公示之日起三个工作日。

2．供应商有权在公示期内对成交结果进行书面的质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

3．在公示有效期内无有效异议的，向成交供应商发出成交通知书。

4．有关公示将在深圳海关门户网（shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）上发布。

## 九、关于无效标情况

1．有下列情况之一出现的响应文件，将作无效标处理：

1）响应文件未对采购文件作出完全的响应的。

2）供应商未按规定提交谈判保证金的。

3）未通过资格、符合性审查的。

4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

2．根据财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）的规定，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动。

## 十、关于代理服务费

成交供应商须在领取成交通知书前，应以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费费率标准如下：

| 成交金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |

## 十一、关于中小企业参加投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

1）财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知” 财库〔2020〕46号；

2）工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

3）财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

4）除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该采购文件中的其他规定不受影响。

2．关于投标的特殊规定

1）依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的供应商（以下称“中小企业供应商”）应提供财库〔2020〕46号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件16）；

2）依据财库[2011]124号文件，中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3．关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

1）小型、微型企业价格扣除政策

供应商为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。供应商在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

2）享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

① 符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

② 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

3）享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

① 供应商为中国法人；

② 投标产品制造商为中国法人；

③ 投标产品原产地为中国；

④ 投标货币为人民币。

4．中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业，即从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十二、关于监狱企业投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2．关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3．关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2．关于残疾人福利性投标的特殊规定

1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2）成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）成交供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3．关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 十四、关于供应商信用信息查询渠道及查询内容

1．“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2．中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 十五、其他说明

1．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2．属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

1）与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

2）与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

4）其他会影响采购活动公平进行的情形。

3．采购文件中标有“▲”的条款为重要条款，若出现负偏离将导致扣分较多。标有“★”的内容均为不可偏离指标，供应商必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足采购文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足采购文件要求，将视为不满足采购文件实质性要求作无效标处理。

4．名词解释

1）采购人：中华人民共和国深圳海关缉私局

2）代理机构：深圳市国信招标有限公司。

3）供应商：参加本次磋商并向代理机构提交响应文件的单位。

# 第二部分 项目需求

一、采购内容

1．采购货物名称及数量：单四极杆型气相色谱质谱联用仪1套。

2．采购货物基本要求

1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3）有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4）所有产品均由制造商或其对本项目授权的供货商所提供，具有合法透明的供货渠道。

5）成交供应商在合同签订前需提供制造商的售后服务承诺函原件。

二、技术要求

1．工作条件

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 1．电源电压：220 V±10%。 |
|  |  | 2．温度：18℃～28℃。 |
|  |  | 3．湿度：40%～70%。 |

2．质谱部分

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本性能 | 1．质谱与气相色谱须相同品牌。 |
|  |  | 2．质量数范围：1.5～1080u。 |
| 2 | 灵敏度 | ★1． EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘OFN，m/z 272，S/N≥1800；采用30米毛细柱进行验收。 |
|  |  | 2．EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘 OFN，m/z272，S/N≥300。 |
|  |  | 3．IDL（SIM）：IDL ≤10fg（100fg，OFN，8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）。 |
|  |  | ▲4．IDL（高速扫描Scan）：IDL≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）。 |
| 3 | 分辨率 | 单位分辨率。 |
| 4 | 质量稳定性 | ≤±0.1u/48小时 (恒温)。 |
| 5 | 最大扫描速度 | ★≥18,000 u/sec。 |
| 6 | 离子源 | 1．EI源。 |
|  |  | 2．离子源材质：屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源。 |
|  |  | 3．离子化能量：10～180eV。 |
|  |  | 4．离子源温度：独立控温，140～300℃。 |
|  |  | 5．灯丝电流：5～200μA（发射电流）。 |
|  |  | 6．双灯丝设计。 |
|  |  | 7．GCMS 接口温度：50～300℃。 |
| 7 | 质量分析器 | ★1．配备预四极的高精度全金属四极杆。 |
|  |  | ▲2．预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染。 |
|  |  | ▲3．四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。提供此技术的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |
|  |  | 4．四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 |
| 8 | 扫描功能 | 1．支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。 |
|  |  | 2．在SIM模式下，最大支持64通道×128 组。 |
| 9 | 检测系统 | 1．二次电子倍增管，配备专利偏转透镜和±10kV转换打拿。 |
|  |  | 2．离轴连续打拿电子倍增器。 |
|  |  | 3．动态范围：≥5×106。 |
| 10 | 真空系统 | ▲1．高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，总量大于360L/sec。提供涡轮分子泵抽力的证明图片（更换离子源后抽真空50分钟后，仪器恢复到分析状态）及证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |
|  |  | 2．低真空：≥30L/min（60Hz）机械泵。 |
|  |  | 3．标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。 |
|  |  | 4．柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 |
|  |  | ▲5．支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用流量控制单元。 |
|  |  | ▲6．支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。提供氮气、氢气作为载气的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |

3．气相色谱部分

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快速加热和冷却的柱温箱 | 1．柱箱温度：室温以上3℃～450℃（使用液态CO2时可达-45℃）。 |
|  |  | 2．程序升温：多于21阶22平台。 |
|  |  | 3．可设定升温速率：最大±180℃/min。 |
|  |  | 4．温度设定精度：≤0.1℃。 |
|  |  | 5．控温精度：设定值（K）±1% （可校准至0.01℃）。 |
|  |  | 6．温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。 |
|  |  | ▲7．冷却速度：从450降到50℃≤3.5min（210s）。 |
|  |  | 8．具有柱温箱温度的自动保护功能。 |
|  |  | 9．最大运行时间：9000分钟。 |
|  |  | 10．气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。提供主机彩色触摸屏的图片。 |
|  |  | ▲11．柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图。 |
|  |  | 12．具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图。 |
|  |  | ▲13．柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。提供安装智能灯的柱箱内部图片。 |
| 2 | 进样单元 | 1．最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC），可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。 |
|  |  | 2．最高温度：430℃。 |
|  |  | ▲3．配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。提供软件截图和采用恒线速度分析样品的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |
|  |  | 4．标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量。 |
|  |  | 5．压力设定范围：宽于0～1015kPa（相当于0～147psi）。 |
|  |  | 6．压力控制精度：≤0.001psi。 |
|  |  | 7．压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min。 |
|  |  | 8．压力程序：大于6阶。 |
|  |  | 9．分流比设定范围：宽于0～9000。 |
|  |  | 10．流量设定范围：宽于0～1280mL/min，He；0～550mL/min，N2。 |
|  |  | 11．仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料。 |
| 3 | 自动进样器单元 | 1．样品位：≥150位样品盘。 |
|  |  | 2．进样量范围：0.1～150 uL，10μl 注射器以0.1μl 步进。（提供证明文件） |
|  |  | 3．交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) |
|  |  | 4．具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续。 |
|  |  | 5．完成批处理设定。 |
|  |  | 6．可升级双塔双柱进样系统。提供双塔双柱进样过程的视频证明。（在电子投标文件中单独提供视频文件，视频文件格式应为avi、flv、mkv、mov、mp4、rmvb、wmv、MPEG等常见格式）。 |
|  |  | 7．可升级样品架冷却和加热功能。提供样品架冷却和加热的图示。 |
|  |  | 8．保留时间重复性：＜0.001min。 |
|  |  | 9．峰面积重复性：＜1% RSD。 |
|  | 数据处理系统 | 1．支持Scan，SIM和快速自动Scan/SIM同时扫描数据采集方式。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 |
|  |  | 2．支持自动创建SIM表和“AART”基于保留指数的保留时间 自动校正，支持单次分析400种以上的化合物。提供一针分析400种以上的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |
|  |  | 3．支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。同时提供中文和英文工作站的界面截图。 |
|  |  | 4．支持NIST库、wiley库，同时还可选配多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。 |
|  |  | 5．具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 |

4．配置清单（包括但不限于）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱仪主机：1套（含EI离子源）。 |
| 2 | 机械泵：1套。 |
| 3 | 中文工作站软件：1套。 |
| 4 | 毛细管色谱柱：4根。 |
| 5 | 启动包：1套，包括进样针1根，进样垫50个，0.25mm压环10个，0.32mm压环10个，O形圈10个，分流衬管5个，不分流衬管5个，柱接头5个。 |
| 6 | 维护包：1套，包括分流流路过滤器1个，金垫片1个，灯丝2根，铝垫片100个，离子清洗布1块。 |
| 7 | 液体自动进样器：1套。 |
| 8 | 进样小瓶：600个。 |
| 9 | NIST谱库：1套。 |
| 10 | 进样针：5根。 |
| 11 | 氦气专用过滤器：1个。 |

三、商务要求

1．交付时间及地点

★ 1）合同履行期限：合同签订之日起30日历日内完成供货及安装调试。

2）交货地点：采购人指定地点（深圳市）。

2．售后服务

★ 1）质量保证期：自验收合格之日起1年。

2）质量保证期服务要求：

▲ ① 质量保证期内须提供周期上门免费服务，周期为6个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。

② 质量保证期内，中标人除提供硬件的免费保养、软件免费升级服务的售后服务外，还需提供设备和软件的使用培训。

③ 质量保证期内，所有设备维修服务均为上门服务，由中标单位免费提供备品备件及服务。

▲ ④ 供应商须在广东省范围内设有的经工商登记注册的售后服务机构，提供7*24小时热线服务和终身免费技术支持。质量保证期内接到采购人的售后服务通知后， 2小时内上门，12小时内处理完毕。如果设备故障在12小时内仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备技术规格、档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

⑤ 供应商应在响应文件中提供故障解决方案，明确服务人员姓名及联系电话。

⑥ 提供设备功能扩充、升级方面的技术支持服务。

▲ ⑦ 成交供应商需承诺针对本项目成立专业的维护团队，团队人数不少于 3 人（含2名售后技术服务人员）；质保期内，维护团队需提供采购人的案件支持服务，如有重大案件需提供人员随案服务（包括提供现场技术指导等）。团队人员提供案件支持服务或随案服务时对案件信息负有保密责任，所有费用由成交供应商负责。

▲ 3）供应商为代理商的，提供所投货物制造商出具的授权书、售后服务承诺函。

3．安装与调试

1）成交供应商必须依照招标文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2）设备安装：

① 负责合同设备的安装，一切费用由成交供应商负责。

② 安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

4．验收方式

1）验收标准

① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

② 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③ 货物来源国官方标准。

④ 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

2）设备验收

① 设备验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关规定、规范以及采购文件的质量要求和技术指标要求、响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

② 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延；在设备安装调试完毕后 5 天内由中标人、 采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

③ 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

④ 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

⑤ 成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5．人员培训

1）供应商应委派具有丰富教学经验的培训教员提供培训服务。

2）培训内容：针对设备的工作原理、操作说明和维护事项。

3）培训目标：使相关人员具备正常使用、简单维护、一般故障处理的能力。

4）培训次数、人数、时间、地点要求：

① 供应商应为采购人培训一定数量（由采购人确定，共 3人）的维护人员，并能根据采购人需要提供原厂工程师操作培训；

② 培训次数：一次；

③ 培训地点：由采购人指定地点；

④ 培训人数：视项目实施过程中实际情况而定。

⑤ 培训费用：响应供应商须承担所有培训相关费用。

⑥ 除有其它的协议规定外，所有的培训教员必须用中文授课（如果讲师不会讲中文, 投标人必须提供中文翻译）。

★ 6．付款及结算方式

1）合同款支付

① 合同生效后设备运至采购人，经验收合格后30天内支付合同总额的95%；

② 质量保证其满后且满足合同条款的售后服务要求，支付合同总额的5%。

③ 每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

2）付款方式：采用支票、银行汇票、电汇之一的形式。

7．违约责任

1）质保期内，成交供应商未能按要求提供上述售后服务的，视同未按要求履行合同义务，在当期应付款项中扣除罚款。罚金从其未按要求履行合同义务之日起，每日按合同总额的2‰比例扣罚，扣罚金额不超过合同总额的5%。

2）违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金，但因成交供应商自身原因导致无法及时支付的除外。

五、报价要求

1．本项目采用固定总价合同形式，供应商应根据采购文件要求填报合同总价，合同总价一旦核实确认，不得更改。

★ 2．供应商的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

3．投标报价应等于“分项报价清单”的费用之和。投标报价包括但不限于设备费、备品备件费、包装运输费、装卸费、安装调试费、软件升级费、技术咨询费、人员培训费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

4．供应商免费提供的备品备件、配件等必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

六、特别说明

1．带★指标（实质性条款）应当在响应文件中提供技术支持资料。

2．技术支持资料以所投货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或所投货物制造商出具的证明资料为准（所投货物制造商对技术参数出具的证明，必须加盖所投货物制造商公章）。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，导致响应无效。

# 第三部分 合同范本

购销合同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人）：

乙方（供应商）：

定  义

本合同中的下列术语应解释为：

1．“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2．“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

3．和其他技术资料及技术参数；

4．“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

5．“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

6．“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）:

为明确采购内容及双方的权利、义务与责任。根据《中华人民共和国民典法》及其他有关法律、法规的规定，并经甲乙双方协调一致，特订立本合同。

一、合同项目与内容

采购项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、交货时间与服务地点

交货时间：合同签订并生效时20天内完成设备到货并安装调试完成；

交货地点：甲方指定区域。

三、质量保证与权利保证

1．乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2．货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家／行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3．乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4．乙方保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

四、付款方式

本合同总价为人民币：¥             （人民币：                 ）。合同签订并生效后10个工作日内支付合同金额的    %，即¥        元（人民币：               ）；货到安装调试合格后10个工作日一次性支付剩下余款（乙方提供等额有效增值税发票），即¥             （人民币：               ）。

五、货物包装

1．乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2．乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

六、安装与验收

1．到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 5 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2．安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3．最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在5 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4．对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 乙方承担。

5．货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

七、技术服务

1．乙方提供7×24小时的技术咨询专线和故障受理及现场支援服务（包括邮件、电话、远程维护、现场服务）。在保修期内，一旦发生设备故障问题，乙方保证在收到用户单位报故障通知后立即响应，2小时内赶到现场进行修理，8小时内处理完毕，使设备恢复正常运行。若主要设备的故障在12小时内仍未处理完毕，乙方免费提供相同档次的设备予采购方临时使用或采取应急措施解决。

2．技术支持提供的服务包括电话支持、远程支持及现场支持三种服务，用于协助用户保障设备故障及时得到解决。

3．电话支持服务

用户在使用维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，可通过服务热线向供应商提出服务请求。电话：                      。维护工程师组成电话支持小组，以最快时间响应用户服务请求，协助与配合用户制定解决问题的方案。提供7×24小时电话支持服务。

4．远程支持服务

在电话支持服务无法解决设备故障问题的情况下，或在进行电话技术支持的同时，根据需要并征得用户同意后，实施远程支持服务，检查设备情况，排除设备故障。在远程技术支持的过程中，公司采用远程拨号技术，对用户设备在远端进行问题诊断，提出解决问题的方案。

5．现场支持服务

如果不能通过电话支持服务和远程支持服务解决设备发生的技术故障，经双方商议确认需要进行现场支持，公司将派人赴现场协助用户排除故障。

6．硬件支持服务

硬件支持服务向用户提供全面的硬件维护支持，它包括硬件维修服务，硬件更换服务、备件销售服务、硬件升级服务。

7．软件升级服务

公司免费提供同等功能条件下的软件升级服务，优化设备的软件结构。在尽量不影响用户正常业务的前提下，软件升级时间、由公司与用户共同确认。

八、售后承诺及服务

1．乙方对本项目产品（硬件设备及软件系统）提供1年的质保期，均以最终验收合格并交付使用之日起计算。

2．保修期内，乙方本项目所投产品若发生非人为故障，乙方保证免费上门检修维护，如无法维修，提供同款产品免费更换。

3．在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由乙方承担。

九、知识产权

乙方保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。乙方应保证甲方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决

1．在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第（2）种方式解决：

1）将争端提交当地仲裁委员会仲裁；

2）直接向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2．仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

3．在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十三、转让或分包

1．本合同范围的服务，应由乙方提供，不得转让他人供应。

2．除非得到甲方的书面同意后，乙方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。甲方有绝对权力阻止分包。虽然甲方之前未有阻止分包，乙方仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

3．本合同全部或部分的分包不能减轻乙方承担的责任，乙方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责。

4．在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在乙方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止。

5．如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十四、适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国产品质量法》和广东省有关条例等。

十五、合同生效及其他

1．本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效。

2．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；代理机构、同级人民政府财政部门各一份。

（此为盖章签字页）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或受委托人： | 法定代表人或受委托人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

# 第四部分  评标方法和标准

一、总则

1．本项目采用竞争性磋商方式采购。

2．磋商必须以采购文件中各项规定条件为准。

二、磋商小组

代理机构根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数2人，采购人代表1人。

三、磋商流程

1．文件完整性检验及资格性审查；

2．商务条款符合性审查、技术方案符合性审查；

3．商务、技术方案谈判；

4．进行最终报价；

5．商务、技术方案响应性评定；

6．报价响应性评定；

7．综合评估分的计算和排序；

8．推荐成交候选人。

四、评标办法及磋商流程

1．评标办法：

1）本项目采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组按照随机抽取方式确定（抽签方法详见评标表格-表格六抽签表）。

2．磋商流程

1）响应文件完整性检验和供应商资格性审查

对响应文件的完整性、供应商资格条件进行审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对响应文件的商务、技术响应情况进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案谈判。

4）通过资格性审查及符合性审查的供应商进行最终报价。

5）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个供应商的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该供应商的商务、技术得分。

6）报价响应性评定

① 对有效供应商的最终报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（23%权重）+技术得分（47%权重）+价格得分（30%权重）

② 评标结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

④ 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

8）推荐成交候选人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一成交候选人，排名第二的第二成交候选人，排名第三的第三成交候选人（有效投标人仅有2家时不推荐第三成交候选人）。

7）成交供应商放弃成交资格或者成交供应商的成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以选取其他成交候选人为替补成交供应商。确定替补成交供应商的，代理机构将替补成交供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的成交供应商；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补成交供应商放弃成交资格或者成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

五、评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的密封、签字、盖章 | 是否符合采购文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 是否按采购文件的要求按时进账 |
| 3 | 营业执照复印件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 4 | 《中小企业声明函》（格式见采购文件附件） |  |
| 5 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件（格式采购文件附件） | 是否符合采购文件的要求 |
| 6 | 1）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件； 2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 7 | 法定代表人证明书原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 8 | 法定代表人授权委托书原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否符合采购文件的要求 |
| 2 | 合同履行期限 | 是否符合采购文件的要求 |
| 3 | 质量保证期 | 是否符合采购文件的格式及要求 |
| 4 | 付款及结算方式 | 是否符合采购文件的要求 |
| 5 | 分项报价表 | 是否符合采购文件的要求 |
| 6 | 是否全部满足其他带★指标要求 | 是否符合采购文件的要求 |
| 7 | 是否存在其他无效标情况 | 是否符合采购文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 根据响应文件《商务指标响应一览表》的响应情况进行打分：带▲指标每项负偏离扣2分，其他指标每项负偏离扣1分，本项最低可扣至0分。 | 10 |
| 同类业绩 | 根据供应商2019年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准）完成的所投设备（气相色谱质谱联用仪）销售业绩情况进行评分： 每提供有效业绩的得0.5分，最高得5分。 提供合同关键页（或中标通知书）复印件，否则不得分。 | 5 |
| 拟安排人员 | 拟安排项目经理或实施人员持有中级或以上系统集成项目管理工程师证书的，得5分。提供证书复印件及相关人员最近1年在供应商单位缴纳社保的证明。 | 5 |
| 售后服务方案 | 根据响应时间、应急处理及售后服务承诺内容进行横向比较： 1．响应时间 根据响应时间进行横向比较，第一名1.5分，第二名1分，第三名0.5分，其他不得分。 2．应急处理及售后服务承诺 优：有完整的售后服务方案，应急处理及服务承诺能满足项目要求的得1.5分； 良：有较完整的售后服务方案，应急处理及其它服务承诺能满足项目要求基本满足项目要求的得1分； 一般：售后服务方案一般，内容不详尽或不全面的得0.5分。 无或其他得0分。 | 3 |
| 合计 |  | 23 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应情况 | 根据响应文件《技术指标响应一览表》的响应情况及技术响应方案内容进行打分：带▲指标每项负偏离扣3分，其他指标每项负偏离扣1分，本项最低可扣至0分。 | 40 |
| 培训计划 | 根据培训计划内容，包括培训对象、培训内容、培训方式、培训安排等进行横向比较。 优：培训内容安排合理及完善，培训方式多样、培训安排合理的得3分； 良：培训内容安排较合理，培训方式及培训安排较合理的得2分； 一般：培训内容、培训方式、培训安排较差的得1分。 其他或未提供培训计划的得0分 | 3 |
| 项目实施方案 | 根据项目实施方案（包括设备交付、安装调试、人员组织、实施安排、项目验收等）进行横向比较： 优：有完整的项目实施方案，对设备交付、安装调试、人员组织、实施安排、项目验收等有详细方案的得4分； 良：有较完整的项目实施方案，对设备交付、安装调试、人员组织、实施安排、项目验收等有方案的得2分； 一般：项目实施方案一般，内容不详尽或不全面的得1分。 其他或未提供项目实施方案的得0分 | 4 |
| 合计 |  | 47 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100 | 30 |
| 注: 1．评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 2．投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |

六、抽签表【选用】

| 抽签程序说明 1．成立抽签小组。抽签小组由采购人授权代表和项目评审组织人员组成。 2．确定中签原则。从30个小球中抽签一次，如抽签号码在1-15范围，采用小号中签原则；如在16-30范围，采用大号中签原则。 3．提供相同品牌产品且综合评估分相同的供应商逐一抽签，并记录抽签结果。第一轮抽签结束后，如有相同抽签号码的，仅针对相同抽签号码的供应商进行第二轮抽签，依次类推，直至能够区分排列顺序。 4．按照中签原则，根据抽签结果，确定提供相同品牌产品且综合评估分相同的供应商的排列顺序。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中签原则抽签结果 |  |  |  | 中签原则 |  |  |
| 抽签记录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 | 第一轮 |  | 第二轮 |  | 最终排序结果 |
|  |  | 抽签号码 | 排序 | 抽签号码 | 排序 |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在采购文件其他章节未提及的，供应商应当提供。供应商所提供的证明材料均须加盖公章。

# 第五部分 附件

### 附件1 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称          （项目编号：              ）的招标公告，本人代表           供应商名称            ，提交响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（小写）         （大写）         。

2．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．我方具备独立完成本项目的能力，成交后不分包、转包。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件2 开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究采购文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1．供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件3 供应商基本情况表

一、供应商基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、供应商获得国家有关部门、行业协会、认证机构等颁发的资格、等级、认证等证书：

注：提供相关证书复印件。此表可延长。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件4 供应商资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 《中小企业声明函》原件 |
| 3 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件（格式如下） |
| 4 | 1）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件 2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件 |
| 5 | 法定代表人证明书原件 |
| 6 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于其他未列明行业；本公司（承接企业）  （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

声明函（格式）

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称：                                  （公章）

日期：          年     月      日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系               供应商名称                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

| 附：法定代表人身份证复印件（正面） | 附：法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名      系        供应商名称          的法定代表人，现授权委托我单位的       代理人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的响应文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

供应商：                                      （公章）

法定代表人：                  （签名或章）

授权委托日期：      年   月    日

| 附：授权委托代理人身份证复印件（正面） | 附：授权委托代理人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

### 附件5 项目负责人和售后服务人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件6 同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同价 | 品牌/型号 | 制造商/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据《商务评估表》的要求，提供业绩证明材料；此表可延长。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件7 货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．响应文件中提供所投货物的产品技术说明书、货物清单（包括备品备件、专用工具）等；

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件8 分项报价清单

投标报价：人民币元

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价格金额小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |  |  |  |
|  | 包装运输费 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 软件升级费 |  |  |  |  |  |
|  | 技术咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 人员培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 检测费 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证期内售后服务费 |  |  |  |  |  |
| 相关费用金额小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 投标总金额（合计） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，供应商可自行制表或增加内容。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件9 商务指标响应一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| 2 | 交付时间及地点 | ★1）合同履行期限：合同签订之日起30日历日内完成供货及安装调试。 |  |  |
|  |  | 2）交货地点：采购人指定地点（深圳市）。 |  |  |
| 3 | ★质量保证期 | 自验收合格之日起不少于1年 |  |  |
| 4 | 质量保证期服务要求 | ▲ ① 质量保证期内须提供周期上门免费服务，周期为6个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。 |  |  |
|  |  | ② 质量保证期内，中标人除提供硬件的免费保养、软件免费升级服务的售后服务外，还需提供设备和软件的使用培训。 |  |  |
|  |  | ③ 质量保证期内，所有设备维修服务均为上门服务，由中标单位免费提供备品备件及服务。 |  |  |
|  |  | ▲ ④ 供应商须在广东省范围内设有的经工商登记注册的售后服务机构，提供7*24小时热线服务和终身免费技术支持。质量保证期内接到采购人的售后服务通知后，2小时内上门，12小时内处理完毕。如果设备故障在12小时内仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备技术规格、档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 |  |  |
|  |  | ⑤ 供应商应在响应文件中提供故障解决方案，明确服务人员姓名及联系电话。 |  |  |
|  |  | ⑥ 提供设备功能扩充、升级方面的技术支持服务。 |  |  |
|  |  | ▲ ⑦ 成交供应商需承诺针对本项目成立专业的维护团队，团队人数不少于 3 人（含2名售后技术服务人员）；质保期内，维护团队需提供采购人的案件支持服务，如有重大案件需提供人员随案服务（包括提供现场技术指导等）。团队人员提供案件支持服务或随案服务时对案件信息负有保密责任，所有费用由成交供应商负责。 |  |  |
| 5 | 售后服务承诺函 | ▲供应商为代理商的，提供所投货物制造商出具的授权书、售后服务承诺函。 |  |  |
| 6 | 安装与调试 | 1）成交供应商必须依照招标文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 |  |  |
|  |  | 2）设备安装：① 负责合同设备的安装，一切费用由成交供应商负责。② 安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 |  |  |
| 7 | 验收标准 | ① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。 |  |  |
|  |  | ② 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 |  |  |
|  |  | ③ 货物来源国官方标准。 |  |  |
|  |  | ④ 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本 |  |  |
| 8 | 设备验收 | ① 设备验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关规定、规范以及采购文件的质量要求和技术指标要求、响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 |  |  |
|  |  | ② 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延；在设备安装调试完毕后 5 天内由中标人、 采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。 |  |  |
|  |  | ③ 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。 |  |  |
|  |  | ④ 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 |  |  |
|  |  | ⑤ 成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |  |  |
| 9 | 人员培训 | 1）供应商应委派具有丰富教学经验的培训教员提供培训服务。 |  |  |
|  |  | 2）培训内容：针对设备的工作原理、操作说明和维护事项。 |  |  |
|  |  | 3）培训目标：使相关人员具备正常使用、简单维护、一般故障处理的能力 |  |  |
|  |  | 4）培训次数、人数、时间、地点要求： ① 供应商应为采购人培训一定数量（由采购人确定，共3人）的维护人员，并能根据采购人需要提供原厂工程师操作培训； ② 培训次数：一次； ③ 培训地点：由采购人指定地点； ④ 培训人数：视项目实施过程中实际情况而定。 ⑤ 培训费用：响应供应商须承担所有培训相关费用。 ⑥ 除有其它的协议规定外，所有的培训教员必须用中文授课（如果讲师不会讲中文, 投标人必须提供中文翻译）。 |  |  |
| 10 | ★付款及结算方式 | 1）合同款支付 ① 合同生效后设备运至采购人，经验收合格后30天内支付合同总额的95%； ② 质量保证其满后且满足合同条款的售后服务要求，支付合同总额的5%。 ③ 每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致； 2）付款方式：采用支票、银行汇票、电汇之一的形式。 |  |  |
| 11 | 违约责任 | 1）质保期内，成交供应商未能按要求提供上述售后服务的，视同未按要求履行合同义务，在当期应付款项中扣除罚款。罚金从其未按要求履行合同义务之日起，每日按合同总额的2‰比例扣罚，扣罚金额不超过合同总额的5%。 |  |  |
|  |  | 2）采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金，但因成交供应商自身原因导致无法及时支付的除外。 |  |  |

注：

1．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。正偏离是指投标响应优于采购文件要求，负偏离是指投标响应低于采购文件要求。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理，供应商应特别注意。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

1．工作条件

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 1．电源电压：220 V±10% |  |  |
|  |  | 2．温度：18℃～28℃ |  |  |
|  |  | 3．湿度：40%～70% |  |  |

2．质谱部分

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本性能 | 1．质谱与气相色谱须相同品牌。 |  |  |
|  |  | 2．质量数范围：1.5～1080u。 |  |  |
| 2 | 灵敏度 | ★1． EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘OFN，m/z 272，S/N≥1800；须采用30米毛细柱进行验收。 |  |  |
|  |  | 2．EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘 OFN，m/z272，S/N≥300。 |  |  |
|  |  | 3．IDL（SIM）：IDL ≤10fg（100fg，OFN，8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）。 |  |  |
|  |  | ▲4．IDL（高速扫描Scan）：IDL≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）。 |  |  |
| 3 | 分辨率 | 单位分辨率。 |  |  |
| 4 | 质量稳定性 | ≤±0.1u/48小时 (恒温)。 |  |  |
| 5 | 最大扫描速度 | ★≥18,000 u/sec。 |  |  |
| 6 | 离子源 | 1．EI源。 |  |  |
|  |  | 2．离子源材质：屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源。 |  |  |
|  |  | 3．离子化能量：10～180eV。 |  |  |
|  |  | 4．离子源温度：独立控温，140～300℃。 |  |  |
|  |  | 5．灯丝电流：5～200μA（发射电流）。 |  |  |
|  |  | 6．双灯丝设计。 |  |  |
|  |  | 7．GCMS 接口温度：50～300℃。 |  |  |
| 7 | 质量分析器 | ★1．配备预四极的高精度全金属四极杆。 |  |  |
|  |  | ▲2．预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染。 |  |  |
|  |  | ▲3．四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。提供此技术的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |  |  |
|  |  | 4．四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 |  |  |
| 8 | 扫描功能 | 1．支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。 |  |  |
|  |  | 2．在SIM模式下，最大支持64通道×128 组。 |  |  |
| 9 | 检测系统 | 1．二次电子倍增管，配备专利偏转透镜和±10kV转换打拿。 |  |  |
|  |  | 2．离轴连续打拿电子倍增器。 |  |  |
|  |  | 3．动态范围：≥5×106。 |  |  |
| 10 | 真空系统 | ▲1．高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，总量大于360L/sec。提供涡轮分子泵抽力的证明图片（更换离子源后抽真空50分钟后，仪器恢复到分析状态）及证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |  |  |
|  |  | 2．低真空：≥30L/min（60Hz）机械泵。 |  |  |
|  |  | 3．标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。 |  |  |
|  |  | 4．柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 |  |  |
|  |  | ▲5．支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用流量控制单元。 |  |  |
|  |  | ▲6．支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。提供氮气、氢气作为载气的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |  |  |

3．气相色谱部分

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速加热和冷却的柱温箱 | 1．柱箱温度：室温以上3℃～450℃（使用液态CO2时可达-45℃）。 |  |  |
|  |  | 2．程序升温：多于21阶22平台。 |  |  |
|  |  | 3．可设定升温速率：最大±180℃/min。 |  |  |
|  |  | 4．温度设定精度：≤0.1℃。 |  |  |
|  |  | 5．控温精度：设定值（K）±1% （可校准至0.01℃）。 |  |  |
|  |  | 6．温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。 |  |  |
|  |  | ▲7．冷却速度：从450降到50℃≤3.5min（210s）。 |  |  |
|  |  | 8．具有柱温箱温度的自动保护功能。 |  |  |
|  |  | 9．最大运行时间：9000分钟。 |  |  |
|  |  | 10．气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。提供主机彩色触摸屏的图片。 |  |  |
|  |  | ▲11．柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图。 |  |  |
|  |  | 12．具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图。 |  |  |
|  |  | ▲13．柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。提供安装智能灯的柱箱内部图片。 |  |  |
| 2 | 进样单元 | 1．最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC），可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。 |  |  |
|  |  | 2．最高温度：430℃。 |  |  |
|  |  | ▲3．配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。提供软件截图和采用恒线速度分析样品的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |  |  |
|  |  | 4．标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量。 |  |  |
|  |  | 5．压力设定范围：宽于0～1015kPa（相当于0～147psi）。 |  |  |
|  |  | 6．压力控制精度：≤0.001psi。 |  |  |
|  |  | 7．压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min。 |  |  |
|  |  | 8．压力程序：大于6阶。 |  |  |
|  |  | 9．分流比设定范围：宽于0～9000。 |  |  |
|  |  | 10．流量设定范围：宽于0～1280mL/min，He；0～550mL/min，N2。 |  |  |
|  |  | 11．仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料。 |  |  |
| 3 | 自动进样器单元 | 1．样品位：≥150位样品盘。 |  |  |
|  |  | 2．进样量范围：0.1~150 uL，10μl 注射器以0.1μl 步进。（提供证明文件） |  |  |
|  |  | 3．交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) |  |  |
|  |  | 4．具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续。 |  |  |
|  |  | 5．完成批处理设定。 |  |  |
|  |  | 6．可升级双塔双柱进样系统。（在电子投标文件中单独提供视频文件，视频文件格式应为avi、flv、mkv、mov、mp4、rmvb、wmv、MPEG等常见格式）。 |  |  |
|  |  | 7．可升级样品架冷却和加热功能。提供样品架冷却和加热的图示。 |  |  |
|  |  | 8．保留时间重复性：＜0.001min。 |  |  |
|  |  | 9．峰面积重复性：＜1% RSD。 |  |  |
| 4 | 数据处理系统 | 1．支持Scan，SIM和快速自动Scan/SIM同时扫描数据采集方式。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 |  |  |
|  |  | 2．支持自动创建SIM表和“AART”基于保留指数的保留时间自动校正，支持单次分析400种以上的化合物。提供一针分析400种以上的证明材料（提供产品说明书或制造商官网技术说明截图或制造商出具的证明文件）。 |  |  |
|  |  | 3．支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。同时提供中文和英文工作站的界面截图。 |  |  |
|  |  | 4．支持NIST库、wiley库，同时还可选配多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。 |  |  |
|  |  | 5．具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 |  |  |

4．配置清单

| 序号 | 名称及数量 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱仪主机：1套（含EI离子源）。 |  |  |
| 2 | 机械泵：1套。 |  |  |
| 3 | 中文工作站软件：1套。 |  |  |
| 4 | 毛细管色谱柱：4根。 |  |  |
| 5 | 启动包：1套，包括进样针1根，进样垫50个，0.25mm压环10个，0.32mm压环10个，O形圈10个，分流衬管5个，不分流衬管5个，柱接头5个。 |  |  |
| 6 | 维护包：1套，包括分流流路过滤器1个，金垫片1个，灯丝2根，铝垫片100个，离子清洗布1块。 |  |  |
| 7 | 液体自动进样器：1套。 |  |  |
| 8 | 进样小瓶：600个。 |  |  |
| 9 | NIST谱库：1套。 |  |  |
| 10 | 进样针：5根。 |  |  |
| 11 | 氦气专用过滤器：1个。 |  |  |

注：

1．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。无偏离是指投标响应满足采购文件要求，负偏离是指投标响应低于采购文件要求。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理，供应商应特别注意。

3．技术指标要求提供相关证明材料的，投标文件中应当提供。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件11 技术响应方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．售后服务方案

包括但不限于质量保证期、响应时间、服务范围、应急处理及其它服务承诺

2．项目实施方案

包括设备交付、安装调试、人员组织、实施安排、项目验收等

3．技术支持及故障响应方案

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件12 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件13 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他监狱企业制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件14 保密承诺书

____________公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件15 廉政承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我单位响应你单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件16 最终报价及承诺一览表

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

有关承诺：

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：2021年   月   日

注：此表由供应商准备空白、盖章的表格数份（不用封入响应文件中），在谈判结束后，在磋商小组规定的时间内填写、提交。