**动植物检验检疫技术中心**

**PCR仪维修保养项目（第二次招标）**

**招标文件**

**项目编号：SZGX2023058-SZHG-014**

**采购人：深圳海关动植物检验检疫技术中心**

**确认日期：2023年10月12日**

**深圳市国信招标有限公司**

**2023年10月**目 录

第一章 投标邀请书 5

第二章 投标人须知 9

一、说明 10

1．资金来源 10

2．定义 10

3．保证 10

4．合格的投标人 10

5．合格的货物和服务 10

6．投标费用 11

二、招标文件 11

7．招标文件构成 11

8．招标文件的澄清、修改 11

三、投标文件的编制 11

9．投标文件编写、语言及计量单位 11

10．投标文件构成 12

11．投标报价和货币 12

12．投标保证金 13

13．投标有效期 13

14．投标文件的编制 13

15．投标文件的签署 14

四、投标文件的递交 14

16．投标文件的标记和密封 14

17．投标截止时间 14

18．投标文件的递交 14

19．投标文件的修改与撤回 14

五、开标 15

20．开标 15

21．投标文件的澄清 15

22．保密 15

23．关于中标结果公示 15

六、授予合同 15

24．资格后审 16

25．更改采购数量的权力 16

26．中标通知书 16

27．签订合同 16

28．中标服务费 16

七、特别说明 16

29．关于中小企业参加投标的特殊规定 16

30．关于监狱企业投标的特殊规定 17

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定 17

32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容 18

33．特别说明 18

第三章 合同文本 19

第四章 项目需求 25

一、项目基本情况 26

二、技术要求 26

三、商务要求 27

四、投标报价要求 27

五、附件 28

第五章 投标文件格式 30

附件1 投标书 31

附件2 开标一览表 32

附件3 分项报价清单 33

附件4 投标人基本情况表 34

附件5 资格证明文件 35

附件6 投标人同类业绩情况 38

附件7 投标人履约情况 38

附件8 投标人资质情况及通过相关认证情况 39

附件9 服务响应方案 39

附件10拟安排项目人员情况 40

附件11商务指标响应一览表 41

附件12技术指标响应一览表 42

附件13保密承诺书 44

附件14廉政承诺书 45

附件15中小企业声明函（选用） 46

附件16残疾人福利性单位声明函（选用） 46

附件17监狱企业声明函（选用） 46

第六章 评审方法和标准 47

一、评审职责 48

二、评审委员会 48

三、关于无效标及招标失败 49

四、对投标文件的审查和确定 50

五、投标文件的澄清 50

六、评审办法及评审流程 51

第一章 投标邀请书

投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2023058-SZHG-017

2．项目名称：动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目（第二次招标）

3．预算金额（合同支付上限）：人民币伍拾万元整（¥500,000.00）

4．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

5．合同履行期限：自签订维修服务合同之日起一年内完成。

6．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须是中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

2．投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3．投标人未被列入信用中国网“重大税收违法失信主体”（<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/>）、未被列入中国执行信息公开网“失信被执行人”（[http://zxgk.court.gov.cn/shixin](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)）、未被列入中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” （<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4．近三年内（从本项目招标公告发布之日起倒算）投标人或其法定代表人无行贿犯罪记录，经营中无违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一（成立日期不足三年的自成立之日起计）（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5．投标人在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和代理机构（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）

6．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

7．为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目投标。

8．本项目不接受分包、转包。

三、获取招标文件

1．时间：2023年10月13日至2023年10月26日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：投标人可通过现场递交/邮寄递交资料的方式完成投标报名，代理机构联系人：石磊，联系电话：0755-23962384，邮箱：7300803[@qq.com](mailto:7300803@qq.com)。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件。

2）《政府采购投标及履约承诺函》（格式见附件）。

3）法定代表人证明书原件。

4）法定代表人授权委托书原件

注：所提供的报名资料复印件均需加盖公章。

4．售价：人民币600元，招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：2023年11月2日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2023年10月27日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：http://www.szgxzb.com；

3．投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：深圳海关动植物检验检疫技术中心

地址：深圳市福田区福强路1011号

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

3．项目联系方式

联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2023年10月11日

第二章 投标人须知

一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：深圳海关动植物检验检疫技术中心。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的货物以及投标人根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的设计、调试、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及招标文件中要求的其他服务。

5）投标人：指已经在代理机构报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标报价涵盖招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标。

#### 5．合格的货物和服务

1）投标货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物（或货物的任何一部分）或有关服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳代理服务费。

二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件全部内容，投标人未按照招标文件要求提交相关资料或者未对招标文件做出实质性响应的，可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知代理机构。

三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）投标文件以及投标人与代理机构、采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

1）纸质投标文件的组成及内容：

a．目录

b．投标书（格式见附件1）

c．开标一览表（格式见附件2）

d．分项报价清单（格式见附件3）

e．投标人基本情况表（格式见附件4）

f．资格证明文件（格式见附件5）

g．投标人同类业绩情况（格式见附件6）

h．投标人履约情况（格式见附件7）

i．投标人资质情况及通过相关认证情况（格式见附件8）

j．服务响应方案（格式见附件9）

k．拟安排项目人员情况（格式见附件10）

l．商务指标响应一览表（格式见附件11）

m．技术指标响应一览表（格式见附件12）

n．保密承诺书（格式见附件13）

o．廉政承诺书（格式见附件14）

p．中小企业声明函（格式见附件15）

q．残疾人福利性单位声明函（格式见附件16）

r．监狱企业证明文件（格式见附件17）

t．投标人认为必要的其他材料。

2）电子投标文件：

包含纸质投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），不作压缩处理。电子投标文件建议采用U盘形式提交。

3）本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，投标货币均为人民币。

2）投标报价中不得出现重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件将被拒绝。

3）投标报价应包括合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。

#### 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金：人民币壹万元整（¥10,000.00）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）投标人必须在投标截止时间前通过银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）：

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2023058

财务联系电话：0755-23962064

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件之日起计算）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

#### 13．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

#### 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

四、投标文件的递交

#### 16．投标文件的标记和密封

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”分别装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”等字样。

2）投标文件封装时，应在封装袋封口处加盖公章，并在外包装标明：项目名称、项目编号、投标人名称等内容。电子投标文件应随同纸质投标文件一并封装。

#### 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 18．投标文件的递交

各投标人可通过现场递交或邮寄方式递交投标文件。通过邮寄方式递交投标文件的递交时间以代理机构签收时间为准。逾期送达、不符合招标文件密封标记规定的投标文件不予接受。投标人通过邮寄方式递交投标文件的，在邮件寄出后应及时联系代理机构确认邮件送达情况。投标人须自行承担相应责任与后果。

#### 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标

#### 20．开标

1）代理机构将按照招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

3）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4）开标结束后，采购人或者代理机构将依法对投标文件进行资格性审查。

5）根据《深圳海关非政府采购管理办法》第二十七条的规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经评审委员会审核采购文件无歧视性、排他性等不合理条款，可现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

#### 21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 23．关于中标结果公示

1）中标结果公示将在深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com）发布，公示时间为1个工作日。

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，对质疑内容的真实性承担法律责任。

六、授予合同

#### 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4）采购人及代理机构有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格的风险。

#### 25．更改采购数量的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的10%，但合同总金额不得超过原采购计划金额。

#### 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书。

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 28．中标服务费

中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳代理服务费。代理服务费按照差额定率累进法计算，收费费率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| 100以下的部分 | 1.50% |

七、特别说明

29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）。

② 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

③ 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

④ 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号。

2）关于投标的特殊规定

① 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

② 中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

③ 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

④ 中标供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为**其他未列明行业**，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/>）查询投标人是否被列入“重大税收违法失信主体”。

2）中国执行信息公开网（[http://zxgk.court.gov.cn/shixin](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)）查询投标人是否被列入“失信被执行人”。

3）中国政府采购网（[http://www.ccgp.gov.cn/search/cr](http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)）查询投标人是否被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

4）代理机构将通过上述渠道查询相关主体信用记录，并将信用信息查询记录（查询网页打印件）与其他采购文件资料一并保存。

33．特别说明

1）投标人之间存在下列为关联关系的情形之一，不得同时参加本项目投标：

① 法定代表人为同一人的两个或两个以上法人；

② 母公司或实际控制人及其直接或间接接待持股50%及以上的被投资公司；

③ 均为同一家母公司或实际控制人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

2）属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目投标（法律、法规另有规定的除外）：

  ① 与本项目采购人存在利益关系，会影响政府采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响政府采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标。投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

# 第三章 合同文本

合同编号：

**动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目合同**

甲方：深圳海关动植物检验检疫技术中心

地址：深圳市福田区福强路1011号

电话：

联系人:

传真：

乙方：

地址：

电话：

联系人:

传真：

根据项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，为保证甲方PCR仪器长期、稳定、安全运行，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

**一、服务项目的名称**

动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目

**二、服务项目的地址**

深圳海关动植物检验检疫技术中心指定地点（深圳市福田区福强路1011号深圳海关福强路办公区A栋7-11楼）

**三、维修保养设备清单**

详见附件《动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目需求明细》

**四、甲方责任及义务**

（一）每次维修保养工作完成后，甲方检查维修保养成效。

（二）甲方应按合同要求，支付乙方维修保养服务款。

（三）甲方在仪器发生故障后通知乙方。

**五、乙方责任及义务**

（一）乙方按合同规定的要求，提供维修保养服务。

（二）服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督，在合同规定的期限内，按时、按质完成维修保养工作。

（三）服务过程中，乙方应遵守甲方单位的相关规定，应珍惜和爱护甲方的设备，对因乙方工作不慎而造成的损失要照价赔偿。

（四）服务过程中，若甲方财产被乙方故意人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿。

（五）乙方维修保养完成后应及时填写服务清单，并请设备管理人员签字确认。

**六、维修保养服务总体要求**

（一）服务响应时间要求

1．乙方应安排2名以上的技术人员，为甲方提供PCR仪维修保养服务。

2．本项目招标范围内的设备在服务期内发生的故障，乙方应及时解决，要求2小时内派工程师赶到现场进行维修。

3．乙方不能达到上述要求，将视为违约，甲方有权对乙方进行违约金处罚并终止保修合同的执行。

（二）设备维修及维护保养

1．乙方应指派最少2名专业技术人员负责现场维修保养，维修保养所涉及的工具、相关常用软件等由乙方负责提供，甲方协助提供现场技术协调。

2．如果维修的过程中涉及硬件的更换，乙方必须全部使用原装全新部件进行维修。如需更换的硬件已停产，则更换的硬件要与原硬件性能相近，乙方必须向甲方说明情况并经甲方同意。

3．乙方为甲方提供维修服务后，同类型故障应提供3个月的保修期。同类型或同部件故障在二次维修后，保修期需重新开始。另保修期限超过合同期限，保修期限不以合同期限终止而继续有效，乙方仍然负有保修义务。

4．乙方应为招标范围内的设备提供维护校准（校准所使用的试剂必须为全新且在有效期内）和保养服务，保障合同期内设备的良好运行，服务期内如出现仪器设备运行不良，应根据甲方要求指派专业技术人员及时排除故障（不限定次数）。

5．乙方应充分认识到甲方PCR仪品牌型号的多样性，在服务过程中，因乙方对不同PCR仪不熟悉而造成维修保养的延误，将视为违约，甲方有权对乙方进行违约金处罚并终止合同的执行。

6．服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督，在规定的期限内，按时、按质完成维修保养工作。

7．服务过程中，乙方应遵守甲方的相关规定，应珍惜和爱护甲方的设备，对因乙方工作不慎而造成的损失要照价赔偿。

8．服务过程中，若甲方财产被乙方故意人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿。

（三）其他要求

乙方对甲方提供合同范围内PCR仪维修保养服务的咨询。

**七、服务期限和要求**

（一）服务期限：自签订维修保养服务合同之日起一年。

（二）乙方需根据甲方在服务期限内的需要，提供到场维修保养服务。

（三）对于甲方合同范围内的设备运行提供保障，根据甲方要求提供到场服务保障。

（四）乙方为甲方合同范围内的设备随时提供维修保养、配件更换、技术支持等服务。

（五）乙方将如实记录合同期内的维修保养工作，作为合同履行和费用结算依据。

（六）合同期结束后，乙方需向甲方提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况。

**八、费用结算方式及期限**

（一）本合同总金额为人民币：元。

（二）签订合同后，乙方提交项目合同总金额30%的预付款的等额发票，甲方收到发票之日起10个工作日内支付项目预付款。

（三）合同范围内的所有设备按要求完成一次维修维护保养服务之后，甲方经确认设备正常运作，乙方向甲方提供维修保养明细清单并与甲方确认后，乙方提供合同总金额60%的维修保养服务等额发票。甲方收到发票之日起10个工作日内支付项目期中款。

（四）合同期结束后，乙方向甲方提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况，并提供合同总金额10%的维修保养服务等额发票，甲方收到发票之日起10个工作日内支付剩余的项目尾款。

（五）若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停止执行合同或停止提供服务。

（六）费用结算资料：

公司名称：

帐号：

开户行：

**九、违约与终止**

（一） 乙方不能按照合同响应需求提供服务，甲方有权终止合同。

（二）乙方在服务过程中出现欺诈行为，使甲方蒙受损失，甲方有权终止合同。

（三）除本合同约定外，双方由于不可抗力因素而影响合同约定执行的，由双方积极协商解决。

（四）因违约终止合同时需有书面材料通知对方。

**十、其它**

（一）对于在执行本项目合同时发生的或与本项目合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍未能达成一致，则该争议向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）合同附件与合同具有同等效力。

（三）本合同一式肆份，甲方持三份，乙方持一份，双方代表签字盖章后发生法律效力，未经双方同意，单方更改内容为无效内容。自签定之日起生效。

甲方：深圳海关动植物检验检疫技术中心 乙方：

签字盖章： 签字盖章：

日期： 日期：

合同附件：动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目需求明细

**动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目需求明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **仪器型号** | **原值** | **故障或异常** | **维修内容** | **维护保养要求** | **维修保养费用（元）** |
| 1 | 荧光PCR仪 | ABI/7500Fast | 487000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 2 | 动物病毒核酸定量扩增检测仪 | ABI/7500Fast | 473000.00 | 荧光曲线一致性差 门开关松动 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 3 | 动物病原分子检测仪7500Fast | ABI/7500Fast | 473000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 4 | 荧光定量PCR | ABI/7500Fast | 600000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 5 | 荧光定量PCR | ABI/Q5 | 518000.00 | 荧光校准数据过期 | LED光源无需更换 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 6 | 致病菌全自动基因扩增检测仪 | 杜邦BAX system Q7 | 846000.00 | 电脑无法启动 | 电脑维修或更换 更滑光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 7 | 荧光定量核酸扩增仪 | ABI/7500Fast | 490000.00 | Block无法升温，热盖正常，推断Amplifier故障 | 更换Amplifier 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 8 | 荧光定量PCR仪（五通道） | 德国耶拿/QTower3G | 316800.00 | N/A | N/A | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 9 | PCR仪 | ViiA7 | 650000.00 | 荧光校准数据过期 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 10 | 荧光PCR仪 | QuantStudio 5 | 397000.00 | 荧光校准数据过期 | LED光源无需更换 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 11 | 定量PCR仪 | ViiA7 | 650000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 12 | 普通PCR仪 | Veriti | 120000.00 | 屏幕损坏 | 更换屏幕主板组件 | 无需校准 |  |
| 13 | 定量PCR仪 | QuantStudio 7 Flex | 750000.00 | 实验结果差，曲线抖动。 | 更换灯座和光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 14 | 荧光定量基因扩仪器 | QS3 | 365000.00 |  | LED光源无需更换 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 15 | PCR仪 | Arktik | 45000.00 | 开机提示无法加热。 | 解决开机提示无法加热问题 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 16 | PCR仪 | S1000 | 119400.00 | 仪器的门盖旋钮老化、断裂，导致无法打开PCR仪。 | 更换仪器门盖 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 17 | 梯度PCR仪 | T100 | 78000.00 | 开机提示无法加热。 | 解决开机提示无法加热问题 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 18 | 梯度PCR仪 | C1000 TOUCH | 114900.00 | 已有2年未维保校准。 | / | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 19 | 普通PCR仪 | C1001 TOUCH | 102000.00 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 20 | 普通PCR仪 | Veriti | 87470.00 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 21 | PCR仪 | Veriti | 78000.00 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 合计 | | | | | | |  |

# 第四章 项目需求

一、项目基本情况

1．项目概述

深圳海关动植物检验检疫技术中心为保障PCR仪器长期、稳定、安全运行，以满足检测业务的需要，现寻求PCR仪器维修保养服务。

2．维护类别

深圳海关动植物检验检疫技术中心PCR仪相关软硬件。

3．维护内容

对上述相关设备进行：日常维护、保养、故障判定、维修。

二、技术要求

1．服务响应时间要求

1）投标人应安排2名以上的技术人员，为采购人提供PCR仪维修保养服务。

2）本项目招标范围内的设备在服务期内发生故障，投标人应及时解决，要求2小时内派工程师赶到现场进行维修。

★ 2．设备维修维护保养要求

1）投标人向采购人指派最少2名专业技术人员负责现场维修保养，维修保养所涉及的工具、相关常用软件等由投标人负责提供，采购人协助提供现场技术协调。

2）如果维修的过程中涉及硬件的更换，投标人必须全部使用原装全新部件进行维修。如需更换的硬件已停产，则更换的硬件要与原硬件性能相近，投标人必须向采购人说明情况并经采购人同意。

3）投标人为采购人提供维修服务后，同类型故障应提供3个月的保修期。同类型或同部件故障在二次维修后，保修期需重新开始。另保修期限超过合同期限，保修期限不以合同期限终止而继续有效。投标人仍然负有保修义务。

4）投标人应为招标范围内的设备提供维护校准（校准所使用的试剂必须为全新且在有效期内）和保养服务，保障合同期内设备的良好运行，服务期内如出现仪器设备运行不良，应根据采购人要求指派专业技术人员及时排除故障（不限定次数）。

5）投标人应充分认识到采购人PCR仪品牌型号的多样性，在服务过程中，因投标人对不同PCR仪不熟悉而造成维修保养的延误，将视为违约，采购人有权对投标人进行违约金处罚并终止合同的执行。

6）服务过程中，投标人应随时接受采购人的监督，在规定的期限内，按时、按质完成维修保养工作。

7）服务过程中，投标人应遵守采购人的相关规定，应珍惜和爱护采购人的设备，对因投标人工作不慎而造成的损失要照价赔偿。

8）服务过程中，若采购人财产被投标人故意人为损坏且确认后，无论大小由投标人按现值赔偿。

3．维护报告要求

提交维修报告，完成维修保养后向采购人提交一次维修报告，报告需列明系统设备运行状况及维修保养次数、维修保养费用清单等相关情况。

三、商务要求

★ 1．合同履行期限

自签订维修服务合同之日起一年内完成。

★ 2．维修服务区域

深圳海关动植物检验检疫技术中心指定地点（深圳市福田区福强路1011号深圳海关福强路办公区A栋7-11楼）。

★ 3．结算方式

1）签订合同后，中标人提交项目合同总金额30%的预付款的等额发票，采购人收到发票之日起10个工作日内支付项目预付款。

2）合同范围内的所有设备按要求完成一次维修维护保养服务之后，甲方经确认设备正常运作，中标人向采购人提供维修保养明细清单并与采购人确认后，中标人提供合同总金额60%的维修保养服务等额发票。采购人收到发票之日起10个工作日内支付项目期中款。

3）合同期结束后，中标人向采购人提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况，并提供合同总金额10%的维修保养服务等额发票，采购人收到发票之日起10个工作日内支付剩余的项目尾款。

4．服务承诺要求

1）中标人应为本项目招标范围内的设备随时进行维修、配件更换、技术支持等服务。

2）中标人应如实记录合同期内的维护工作，作为合同履行和费用结算依据。

四、投标报价要求

1．本项目为维修保养服务，报价方式为填报单价及合计价，详见附件《开标一览表》。

★ 2．投标人应针对附件《动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目需求明细》维修保养费用进行单项报价，单项合计总价超出维修保养费用的总预算将导致其投标无效。

3．投标报价应包括但不限于完成本项目所需人工费、材料费、保险、税费等在内的一切费用。一经中标，投标报价作为投标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整，采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

4．投标人应充分了解任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

★ 5．投标人的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

五、附件

动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目需求明细

**动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目需求明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **仪器型号** | **原值** | **故障或异常** | **维修内容** | **维护保养要求** | **维修保养费用（元）** |
| 1 | 荧光PCR仪 | ABI/7500Fast | 487000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 2 | 动物病毒核酸定量扩增检测仪 | ABI/7500Fast | 473000.00 | 荧光曲线一致性差 门开关松动 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 3 | 动物病原分子检测仪7500Fast | ABI/7500Fast | 473000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 4 | 荧光定量PCR | ABI/7500Fast | 600000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 5 | 荧光定量PCR | ABI/Q5 | 518000.00 | 荧光校准数据过期 | LED光源无需更换 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 6 | 致病菌全自动基因扩增检测仪 | 杜邦BAX system Q7 | 846000.00 | 电脑无法启动 | 电脑维修或更换 更滑光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 7 | 荧光定量核酸扩增仪 | ABI/7500Fast | 490000.00 | Block无法升温，热盖正常，推断Amplifier故障 | 更换Amplifier 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 8 | 荧光定量PCR仪（五通道） | 德国耶拿/QTower3G | 316800.00 | N/A | N/A | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 9 | PCR仪 | ViiA7 | 650000.00 | 荧光校准数据过期 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 10 | 荧光PCR仪 | QuantStudio 5 | 397000.00 | 荧光校准数据过期 | LED光源无需更换 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 11 | 定量PCR仪 | ViiA7 | 650000.00 | 荧光曲线一致性差 | 更换光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 12 | 普通PCR仪 | Veriti | 120000.00 | 屏幕损坏 | 更换屏幕主板组件 | 无需校准 |  |
| 13 | 定量PCR仪 | QuantStudio 7 Flex | 750000.00 | 实验结果差，曲线抖动。 | 更换灯座和光源 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 14 | 荧光定量基因扩仪器 | QS3 | 365000.00 |  | LED光源无需更换 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 15 | PCR仪 | Arktik | 45000.00 | 开机提示无法加热。 | 解决开机提示无法加热问题 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 16 | PCR仪 | S1000 | 119400.00 | 仪器的门盖旋钮老化、断裂，导致无法打开PCR仪。 | 更换仪器门盖 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 17 | 梯度PCR仪 | T100 | 78000.00 | 开机提示无法加热。 | 解决开机提示无法加热问题 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 18 | 梯度PCR仪 | C1000 TOUCH | 114900.00 | 已有2年未维保校准。 | / | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 19 | 普通PCR仪 | C1001 TOUCH | 102000.00 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 20 | 普通PCR仪 | Veriti | 87470.00 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 21 | PCR仪 | Veriti | 78000.00 | 需要进行维护校准和保养 |  |
| 合计 | | | | | | |  |

# 第五章 投标文件格式

### 附件1 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　 项目名称 的招标公告（项目编号：），本人代表投标人 投标人名称 ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．我方将以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件要求承担全部工作。

2．我方提交的投标文件数量：纸质投标文件正本1份、副本5份，电子投标文件1份。

3．我方已详细审查招标文件的全部内容，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5．我方保证投标文件所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．我方理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件2 开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对 项目名称 （项目编号：）投标报价如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价内容 | 投标单价合计  （人民币元，含增值税） | 备注 |
| 《动植物检验检疫技术中心PCR仪维修保养项目（第二次招标）需求》21项单价报价合计 |  |  |

注：

1．本表填报投标单价合计金额，投标单价合计金额仅用于评审计算价格得分。

2．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3．不得填报有选择性报价方案。如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件3 分项报价清单

项目名称：

项目编号： 报价单位:人民币元/项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目名称 | 维护仪器型号 | 维修内容 | 维护保养要求 | 维修保养费用单价 |
| 1 | 荧光PCR仪 | ABI/7500Fast | 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 2 | 动物病毒核酸定量扩增检测仪 | ABI/7500Fast | 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 3 | 动物病原分子检测仪7500Fast | ABI/7500Fast | 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 4 | 荧光定量PCR | ABI/7500Fast | 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 5 | 荧光定量PCR | ABI/Q5 | LED光源无需更换 | 进行维护校准和保养 |  |
| 6 | 致病菌全自动基因扩增检测仪 | 杜邦BAX system Q7 | 电脑维修或更换 更滑光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 7 | 荧光定量核酸扩增仪 | ABI/7500Fast | 更换Amplifier 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 8 | 荧光定量PCR仪（五通道） | 德国耶拿/QTower3G | N/A | 进行维护校准和保养 |  |
| 9 | PCR仪 | ViiA7 | 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 10 | 荧光PCR仪 | QuantStudio 5 | LED光源无需更换 | 进行维护校准和保养 |  |
| 11 | 定量PCR仪 | ViiA7 | 更换光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 12 | 普通PCR仪 | Veriti | 更换屏幕主板组件 | 无需校准 |  |
| 13 | 定量PCR仪 | QuantStudio 7 Flex | 更换灯座和光源 | 进行维护校准和保养 |  |
| 14 | 荧光定量基因扩仪器 | QS3 | LED光源无需更换 | 进行维护校准和保养 |  |
| 15 | PCR仪 | Arktik | 解决开机提示无法加热问题 | 进行维护校准和保养 |  |
| 16 | PCR仪 | S1000 | 更换仪器门盖 | 进行维护校准和保养 |  |
| 17 | 梯度PCR仪 | T100 | 解决开机提示无法加热问题 | 进行维护校准和保养 |  |
| 18 | 梯度PCR仪 | C1000 TOUCH | / | 进行维护校准和保养 |  |
| 19 | 普通PCR仪 | C1001 TOUCH | 进行维护校准和保养 |  |
| 20 | 普通PCR仪 | Veriti | 进行维护校准和保养 |  |
| 21 | PCR仪 | Veriti | 进行维护校准和保养 |  |
| 投标单价合计 | | | | |  |

注：本表“投标单价合计”金额应与“开标一览表”中的“投标单价合计”金额一致。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件4 投标人基本情况表

1．公司名称：

2．地址

3．电话号码：

4．注册资金：

5．经济性质：

6．公司开户银行名称及账号：

7．营业执照注册号：

8．公司简介（自行描述）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件5 资格证明文件

项目名称： 项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **资格证明文件** |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 法定代表人证明书原件（格式见附件 4-1）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件（格式见附件 4-2）。 |
| 4 | 《政府采购投标及履约承诺函》原件（格式见附件 4-3）。 |

**注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。**

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

附件 4-1

**法定代表人证明书（格式）**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 投标人名称 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

**附：法定代表人身份证复印件（正、反面）**

附件 4-2

**法定代表人授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：我 法定代表人姓名 系 投标人名称 的法定代表人，现授权委托我单位的 被授权人姓名 为我公司签署项目名称（项目编号：）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

**附：被授权人身份证复印件（正、反面）**

附件4-3

**政府采购投标及履约承诺函**

致：深圳市国信招标有限公司

我公司承诺：

1．我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3．我公司未被列入信用中国网“重大税收违法失信主体”（<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/>）、未被列入中国执行信息公开网“失信被执行人”（[http://zxgk.court.gov.cn/shixin](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)）、未被列入中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” （<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）。

4．近三年内（从本项目招标公告发布之日起倒算）我公司及我公司法定代表人无行贿犯罪记录，经营中无违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一。

5．我公司本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

6．我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求将作投标无效处理。

7．我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8．我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，将扣除投标保证金。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为采购人重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作。

9．我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10．我公司承诺如与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

11．我公司在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和代理机构。

12．我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13．我公司承诺中标后不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

### 附件6 投标人同类业绩情况

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：根据《商务评估表》“投标人同类业绩情况”评审项的要求填写本表，同时提供业绩证明材料（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件7 投标人履约情况

项目名称： 项目编号：

注：根据《商务评估表》“投标人履约情况”评审项的要求提供履约评价证明材料（加盖公章），格式自拟。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件8 投标人通过相关认证情况

项目名称： 项目编号：

注：根据《商务评估表》“投标人通过相关认证情况”评审项的要求提供证明材料（加盖公章），格式自拟。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件9 服务响应方案

项目名称： 项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．项目实施方案

至少包括：1）维修组织方案；2）维修设备配备情况；3）质量保证措施；4）安全保证措施。

2．售后服务方案

1）维修调试方案；2）验收方案；3）应急措施和解决方案；4）质量保证期外维修方案。

3．服务网点设立情况

4．服务响应时间承诺

注：根据“技术评估表”中评分标准及项目需求所列内容提供具有针对性的响应方案。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件10 拟安排项目人员情况

项目名称： 项目编号：

1．拟安排项目负责人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 职务 |
|  |  |  |  |  |  |

2．拟安排团队人员

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 工作年限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：根据《商务评估表》“拟安排项目负责人情况（仅限1人）”、“拟安排项目团队人员情况情况（项目负责人除外）”评审项的要求填写表，并提供相关证明材料（加盖公章），此表可延长。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件11 商务指标响应一览表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| ★合同履行期限 | 自签订维修服务合同之日起一年内完成。 |  |  |
| ★维修服务区域 | 深圳海关动植物检验检疫技术中心指定地点（深圳市福田区福强路1011号深圳海关福强路办公区A栋7-11楼）。 |  |  |
| ★结算方式 | 1）签订合同后，中标人提交项目合同总金额30%的预付款的等额发票，采购人收到发票之日起10个工作日内支付项目预付款。  2）合同范围内的所有设备按要求完成一次维修维护保养服务之后，甲方经确认设备正常运作，中标人向采购人提供维修保养明细清单并与采购人确认后，中标人提供合同总金额60%的维修保养服务等额发票。采购人收到发票之日起10个工作日内支付项目期中款。  3）合同期结束后，中标人向采购人提供合同服务期内整体维修服务纸质报告，报告需列明系统设备运行状况、维修次数及配件更换等相关情况，并提供合同总金额10%的维修保养服务等额发票，采购人收到发票之日起10个工作日内支付剩余的项目尾款。 |  |  |
| 服务承诺要求 | 1）中标人应为本项目招标范围内的设备随时进行维修、配件更换、技术支持等服务。 |  |  |
| 2）中标人应如实记录合同期内的维护工作，作为合同履行和费用结算依据。 |  |  |

注：“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应。“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件12 技术指标响应一览表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| 1 | 服务响应时间要求 | 1）投标人应安排2名以上的技术人员，为采购人提供PCR仪维修保养服务。 |  |  |
| 2）本项目招标范围内的设备在服务期内发生故障，投标人应及时解决，要求2小时内派工程师赶到现场进行维修。 |  |  |
| 3 | 设备维修维护保养要求 | ★1）投标人向采购人指派最少2名专业技术人员负责现场维修保养，维修保养所涉及的工具、相关常用软件等由投标人负责提供，采购人协助提供现场技术协调。 |  |  |
| ★2）如果维修的过程中涉及硬件的更换，投标人必须全部使用原装全新部件进行维修。如需更换的硬件已停产，则更换的硬件要与原硬件性能相近，投标人必须向采购人说明情况并经采购人同意。 |  |  |
| ★3）投标人为采购人提供维修服务后，同类型故障应提供3个月的保修期。同类型或同部件故障在二次维修后，保修期需重新开始。另保修期限超过合同期限，保修期限不以合同期限终止而继续有效。投标人仍然负有保修义务。 |  |  |
| ★4）投标人应为招标范围内的设备提供维护校准（校准所使用的试剂必须为全新且在有效期内）和保养服务，保障合同期内设备的良好运行，服务期内如出现仪器设备运行不良，应根据采购人要求指派专业技术人员及时排除故障（不限定次数） |  |  |
| ★5）投标人应充分认识到采购人PCR仪品牌型号的多样性，在服务过程中，因投标人对不同PCR仪不熟悉而造成维修保养的延误，将视为违约，采购人有权对投标人进行违约金处罚并终止合同的执行。 |  |  |
| ★6）服务过程中，投标人应随时接受采购人的监督，在规定的期限内，按时、按质完成维修保养工作。 |  |  |
| ★7）服务过程中，投标人应遵守采购人的相关规定，应珍惜和爱护采购人的设备，对因投标人工作不慎而造成的损失要照价赔偿。 |  |  |
| ★8）服务过程中，若采购人财产被投标人故意人为损坏且确认后，无论大小由投标人按现值赔偿。 |  |  |
| 4 | 维护报告要求 | 提交维修报告，完成维修保养后向采购人提交一次维修报告，报告需列明系统设备运行状况及维修保养次数、维修保养费用清单等相关情况。 |  |  |

注：“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，未填写内容的视为不响应。“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：（公章）

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

### 附件13 保密承诺书

采购人名称 ：

我公司承担 项目名称 合同要求的工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息进行保密。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在本项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

### 附件14 廉政承诺书

采购人名称 ：

我公司响应你单位 项目名称 招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关廉洁“黑名单”，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

### 附件15 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于其他未列明行业；本公司（承接企业） （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业/小型企业/微型企业)。

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

### 附件16 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

### 附件17 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

# 第六章 评审方法和标准

一、评审职责

采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

二、评审委员会

1．评审委员会由政府采购专家库系统随机抽取的评审专家共5人组成。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

　 1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

　3）对投标文件进行比较和评价；

　 4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

　 5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

　 1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

　 2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

　 3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

　 4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

　 6）记录、复制或者带走任何评审资料；

　 7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第16条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第15条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评审委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定组织重新采购。根据《财库〔2012〕69号财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》的规定，评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他部分报价内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必须在评审现场合理的时间内提供书面承诺，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

六、评审办法及评审流程

1．评审办法：

本项目评审方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求、推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2．评审流程

1）资格性审查

对投标文件进行资格性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。本项目以投标人填报的3项投标单价合计金额计算价格得分。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评审基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重（20%）×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（15%权重）+技术得分（65%权重）+价格得分（权重20%）。

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

　　 b．分项评分超出评分标准范围的；

　　 c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　 d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审

6）推荐中标候选人/成交候选供应商

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。因招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家、现场直接转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，推荐最后报价排名第一的为第一成交候选供应商，排名第二的为第二成交候选供应商。

7）中标/成交供应商放弃中标/成交资格或者中标/成交供应商的中标/成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标/成交供应商为替补中标/成交供应商。采购人确定备选中标/成交供应商为替补中标/成交供应商的，代理机构将替补中标/成交供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标/成交供应商；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标/成交供应商放弃中标/成交资格或者中标/成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评审表格

表一、资格性审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| 1 | 投标文件的签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的数量 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标保证金 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求 |
| 结论 | |  |

表二、符合性审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| 1 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 2 | 是否全部满足招标文件带★指标要求 | 是/否 |
| 3 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 | |  |

表三、商务评估表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 投标人同类业绩情况 | 一、评审内容：  投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至招标公告发布之日止完成的同类仪器设备维修保养项目情况。  二、评分标准：  每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。  合同复印件、验收表复印件、工程量清单，证明材料应包含用户公章，同时需提供采购人联系人的联系方式，上述资料及信息缺一不可，否则不得分。 | 5 |
| 投标人履约情况 | 一、评审内容：  在上一项“投标人同类业绩情况”提供的业绩中，用户单位考核评价为优或满意，每提供1个得1分，最高得5分。  提供加盖用户单位公章的履约评价材料复印件加盖投标人公章，未提供或未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 投标人通过  相关认证情况 | 一、评审内容：  投标人通过相关认证情况。  二、评分标准：  投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得5分。  提供上述有效证书复印件（加盖公章）。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 合计 | | 15 |

四、技术评估表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 项目实施方案 | 一、评审内容：  投标人提供的项目实施方案，至少包括：1．维修组织方案；2．维修设备配备情况；3．质量保证措施；4．安全保证措施。  二、评审依据：  方案中每包含一项上述内容的得2分，最高得8分。在上述基础上，根据投标人提供的方案按照量化的评审因素指标进一步评审：  1）方案包含以上全部内容，描述详细、清晰，无缺漏项，内容科学合理；  2）方案根据本次项目需求量身制定，针对性强；  3）方案符合本项目实际情况，可操作性强；  每体现1点加2分，最高加6分。均不满足或未提供不得分。 | 14 |
| 售后服务方案 | 一、评审内容：  售后服务方案至少包括：  1）维修调试方案；2）验收方案；3）应急措施和解决方案；4）质量保证期外维修方案。  二、评分标准：  满足以上任意1项得2分，最高得8分。在上述基础上，根据投标人提供的方案按照量化的评审因素指标进一步评审：  1）有具体的负责维修调试的人员安排及时间安排；  2）有具体的验收方式和验收时间安排；  3）有具体的应急事件处理措施、应急预案人员安排细则；  4）有质量保证期外的维修处理响应时间、收费标准。  每体现 1点加2分，最高加8分。  均不满足或未提供不得分。 | 16 |
| 本地化服务 | 一、评审内容：  服务网点设立情况。  二、评分标准：  投标人已在深圳地区设有服务网点或承诺中标后在深圳地区设立服务网点的，得5分。  已在深圳地区设有服务网点的，提供营业执照复印件或服务网点场地使用证明（场地租赁协议或产权证明），未提供上述证明材料的不得分。承诺中标后在深圳地区设立服务网点的，在附件“服务响应方案”中明确承诺内容，未提供承诺或承诺内容不满足要求的不得分。 | 5 |
| 拟安排项目负责人情况（仅限1人） | 一、评审内容  拟安排项目负责人情况（仅限1人）。  二、评分标准：  拟安排项目负责人必须是投标人在职人员，并在投标人服务超过1年时间否则本项不得分，在此基础上：  项目负责人具有高级职称或大学本科（含）以上学历的得10分，具有中级职称或大学专科学历得7分，中级职称及大学专科以下学历得4分。  提供2022年9至2023年9月在投标单位缴纳社保的证明（如供应商为新成立企业且成立时间不足一年的可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合）。提供学历证书或职称证书复印件。所有材料须加盖投标人公章，未提供或所提供的材料无法判断是否符合得分条件的不得分。 | 10 |
| 拟安排项目团队人员情况情况（项目负责人除外） | 一、评审内容  拟安排项目团队人员情况（项目负责人除外）。  二、评分标准：  拟安排项目团队人员必须是投标人在职人员，并具有中级（含）以上职称或PCR仪维修保养相关培训合格证书、在投标人服务超过1年时间，否则本项不得分，在此基础上：  具有3名满足条件的人员得10分，具有2名满足条件的人员得7分，具有1名满足条件得4分，不满足得0分。  提供2022年9至2023年9月在投标单位缴纳社保的证明（如供应商为新成立企业且成立时间不足一年的可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合）、职称证书或PCR仪维修保养相关培训合格证书复印件。所有材料须加盖投标人公章，未提供或所提供的材料无法判断是否符合得分条件的不得分。 | 10 |
| 服务响应时间承诺 | 一、评审内容：  投标人对仪器设备故障的维修响应时间。  二、评分依据：  根据投标人针对本项目所提供的现场维修响应时间承诺进行评审：  1．承诺接到采购人通知后1小时内到达现场并进行维修的得10分；  2．承诺接到采购人通知后2小时内到达现场并进行维修的得7分；  3．无承诺或者承诺接到采购人通知后超过2小时（不包括2小时）到达现场的不得分。  投标文件“服务响应方案”中提供服务响应时间承诺，未提供不得分。 | 10 |
| 合计 | | 65 |

表五、价格评估表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 投标报价 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（20%）×100  评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 20 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。

公开招标转竞争性谈判选用：

表六、第二轮报价及承诺一览表

项目名称:

项目编号: 单位：人民币元

1．第二轮报价汇总表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 投标报价（人民币元） | 备注 |
|  |  |  |  |

有关承诺：

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

2．第二轮报价分项报价表

格式自拟。

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：年月日

注：1．第二轮报价表由供应商自行准备空白表格，在谈判小组规定的时间内填写后提交。

2．供应商进行第二轮报价时无法提供分项报价的，须在第二轮报价汇总表有关承诺中注明：分项报价按第二轮报价投标总金额的浮动率进行折算。